Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa stanowiska do badania lepkości oraz gęstości próbek petrochemicznych dla Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku”, spełniającego poniższe wymagania:

| # L.p. | # Opis przedmiotu zamówienia | # Parametry techniczne przedmiotu oferowane przez Wykonawcę | # Ilość sztuk | # Cena jednostkowa netto | # Wartość netto | # Podatek VAT | # Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6=4*5 | # 7 | # 8=6+7 |
| # 1 | Stanowisko do badania lepkości oraz gęstości próbek petrochemicznych: 1.Wiskozymetr rotacyjny z zestawem wrzecion oraz oprogramowaniem sterującym Zestaw przeznaczony do badania lepkości cieczy dla próbek pochodzenia petrochemicznego wyposażony w cyfrowy panel sterujący. Zestaw powinien zawierać zestaw wrzecion, czujnik temperatury wraz z wspornikiem, statyw oraz szybkozłączki montażowe bez dodatkowych nakładów po stronie Zamawiającego. Minimalne wymagania techniczne: - kontroler powinien zapewniać cyfrowe wsparcie poziomowania - Kontroler powinien zapewniać wybór odpowiedniego programu w zależności od wybranego wrzeciona z możliwością generowania wykresów - Zakres pomiarowy: nie mniejszy niż 100 – 40 000 000 mPas - Dokładność pomiaru lepkości nie gorzej niż 1% z powtarzalnością nie gorzej niż 0,2% - Zakres obrotów nie mniej niż 0,01-200 obr./min. - Zakres nastawy czasu nie mniej niż 6000 min - Sonda temperaturowa - Zakres temperatury pracy nie mniej niż -30 do 300° C - Tryb pracy: ręczny lub automatyczny - Zestaw wrzecion (nie mniej niż 4 szt.) do pomiaru lepkości próbek o charakterze petrochemicznym - Zasilanie 100-240V - Wymiary 360 x 630 x 380 mm (szer. x. wys. x gł.) - Adapter do pomiaru lepkości cennych próbek o pojemności 6,7ml, z naczyniem przepływowym, czujnikiem temperatury, wrzecionem cylindrycznym - do adaptera należy dostarczyć właściwe węże aby Zamawiający mógł prowadzić pomiar w sposób z kontrolowaną temperaturą ( min. 2 m) - Gwarancja: min. 4 miesiące |  | # 1 |  |  |  |  |
| # 2. | 2. Cyrkulacyjna łaźnia termostatująca - Cyfrowy kontroler sterujący wyposażony w duży wyświetlacz i pokrętła do obsługi - Termostat zanurzeniowy mocowany na mostku - Wężownica chłodząca - Zakres pracy od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 250°C; stabilność temperatury: ± 0,01K - Czujnik temperatury - Pompa ssąco-tłocząca z przepływem 26L/min; max ciśnienie 0,7bar - Przyłącza M16x1 - Wanna z pokrywą ze stali nierdzewnej, poj. nie mniej niż 20L, otwór roboczy min 29 x 27 cm, głęb. zanurzenia min 95 mm - Olej termostatujący, silikonowy pozwalający na pracę w zakresie temperatur od 20 do 200°C – 10kg - Zestaw adapterów do przyłączenia węży termostatujących do obsługi adaptera do pomiaru lepkości cennych próbek za pomocą wyżej wyspecyfikowanego wiskozymetru rotacyjnego - Gwarancja: 24 miesiące |  | # 1 |  |  |  |  |
| # 3. | 3. Gęstościomierz przenośny - Kolorowy wyświetlacz, przyciski sterujące, dostęp chroniony hasłem - Menu w jęz. polskim - Parametry mierzone: API; Baumé; Brix; gęstość; etanol (alkohol); H2SO4; proof (USA i IP); plato; ciężar właściwy - Zakres pomiaru nie mniej niż 0 g/cm3 – 3 g/cm3 - Dokładność nie gorzej niż ± 0,001 g/cm3 - Zakres temperatury próbki nie mniej niż 0 °C – 50 °C - Minimalna objętość próbki nie gorzej niż 2 mL - Automatyczna kompensacja próbki - Możliwość zapisania nie mniej niż 30 metod - Pamięć wyników: nie mniej niż 1000 - Zasilanie akumulatorowe - Ciężar: nie więcej niż 360 g - Gwarancja 12 miesięcy |  | # 1 |  |  |  |  |
|  | Inne wymagania (dotyczą poz. 1, 2 i 3): - cena obejmuje uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia, - instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | # -- | # --- | # --- | # --- | # --- |
| # RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| # Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) # 1. 2. # 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| # Termin realizacji zamówienia (do 4 tygodni od daty podpisania umowy) – …………………………..… od daty podpisania umowy. |  |  |  |  |  |  |  |

# UWAGA!

- Podane w tabeli wymagania techniczne należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca w oferowanej specyfikacji technicznej bezwzględnie musi określić nazwy, producentów i modele oferowanego sprzętu oraz wszystkie istotne elementy (parametry) sprzętu; z oferty winno jasno wynikać jaki rodzaj sprzętu i jego elementy oferuje Wykonawca.

- Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych przez Zamawiającego elementu zamówienia będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

# …………………………												……………………………

# (miejscowość, data)												podpis Wykonawcy / Wykonawców